PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO

L.p.	Parametr	Wartość wymagana	Wartość oferowana	
1.	2.	3.	4.	
1.		Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej	Tak		
2.		Ilość niezależnych kanałów procesowych	Min. 23 000		
3.		Zakres częstotliwości pracy 	Min. 1-17 MHz		
4.		Niezależne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne	Min. 3		
5.		Zakres dynamiki systemu 	Min. 205 dB		
6.		Ilość rzeczywistych linii obrazowych obrazu USG	Min. 512		
7.		Monitor LCD/LED bez przeplotu o przekątnej min. 20 cali, rozdzielczości min. 1600 x 900 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu. 	Tak		
8.		Regulowana wysokość i obrót panelu sterowania 	Wysokość min. 10 cm
Obrót min. +/- 70˚		
9.		Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat, nagrywarce CD/DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows	Tak 		
10.		Pojemność dysku twardego 	Min. 500 GB		
11.		Min. 5 portów USB w tym min. 2 porty USB z przodu aparatu.	Tak		
12.		Transmisja danych i obrazów w sieci w standardzie DICOM z funkcją Worklist i MPPS	Tak 		
13.		Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów)	Tak
Min. 30		
14.		Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego 	Tak 		
15.		Ilość klatek pamięci CINE	Min. 2500		
16.		Biało-czarna drukarka termiczna 	Tak		
TRYBY OBRAZOWANIA	
1.	2.	3.	4.	
1.		Tryb 2D (B-Mode)	Tak		
2.		Zakres ustawienia głębokości penetracji	Min. 1,5 – 30 cm		
3.		Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE	Min. 10x
		
4.		Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem inwersji faz	Tak 		
5.		Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi	Tak		
6.		Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym)	Tak		
7.		Maksymalna ilość kątów obrazowania wielokierunkowego	Min. 7		
8.		Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode	Tak 		
9.		Tryb M-mode 	Tak		
10.		Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M	Min . 7		
11.		Tryb M-mode anatomiczny	Tak		
12.		Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)	Tak 		
13.		Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰	Min. 7 m/s		
14.		Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej	Min. 0,2 - 20 mm 		
15.		Kąt korekcji bramki dopplerowskiej	Min. 0 do +/-89 stopni		
16.		Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD)	Tak 		
17.		Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰	Min. 13 m/s		
18.		Sterowany pod kontrolą obrazu 2D	Tak 		
19.		Tryb Doppler Kolorowy (CD)	Tak		
20.		Maksymalna mierzona prędkość przepływu	Min. 480 cm/s		
21.		Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego	Min. +/-20 stopni		
22.		Tryb angiologiczny /Power Doppler/	Tak		
23.		Tryb Power Doppler kierunkowy	Tak		
24.		Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy	Tak		
25.		Inne niż harmoniczne tryby obrazowania poprawiające obrazowanie naczyń i struktur płynowych.	Tak		
26.		Tryb obrazowania panoramicznego	Tak min. 60 cm		
27.		Moduł EKG wbudowany w aparat	Tak		
28.		Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/	Tak		
29.		Tryb Triplex /2D+PWD+CD/	Tak		
30.		Obrazowanie 3D z tzw. „wolnej ręki” min. z głowicy convex	Tak		
GŁOWICE	
1.	2.	3.	4.	
1.		Głowica sektorowa elektroniczna wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań kardiologicznych, wewnątrzczaszkowych i innych.	Tak		
2.		Wykonana w technologii wielorzędowej lub zapewniającej taki efekt poprawy rozdzielczości (ogniskowanie w płaszczyźnie obrazowania i grubości warstwy), jak głowice wielorzędowe.	Tak
Opisać technologię		
3.		Zakres częstotliwości pracy przetwornika	Min. 1 – 4 MHz		
4.		Ilość elementów tworzących obraz	Min. 330 lub 110 dla technologii zastępującej wielorzędową		
5.		Głowica convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań j. brzusznej, ginekologiczno-położniczych, echa płodu i innych.	Tak		
6.		Wykonana w technologii wielorzędowej lub zapewniającej taki efekt poprawy rozdzielczości (ogniskowanie w płaszczyźnie obrazowania i grubości warstwy), jak głowice wielorzędowe.	Tak
Opisać technologię		
7.		Zakres częstotliwości pracy przetwornika	Min. 2 – 6 MHz		
8.		Kąt  pola obrazowego głowicy	Min. 70 stopni		
9.		Ilość elementów tworzących obraz	Min. 570 lub 190 dla technologii zastępującej wielorzędową		
10.		Głowica microconvex endokawitarna wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań ginekologiczno-położniczych i urologicznych	Tak		
11.		Zakres częstotliwości pracy przetwornika	Min. 4 – 9 MHz		
12.		Kąt  pola obrazowego głowicy	Powyżej 170 stopni		
13.		Ilość elementów tworzących obraz	Min. 190 		
14.		Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań małych i powierzchownie położonych narządów, badań naczyniowych i mięśniowo-szkieletowych	Tak		
15.		Zakres częstotliwości pracy przetwornika	Min. 5 – 10 MHz		
16.		Szerokość czoła głowicy	40 mm +/- 2 mm		
17.		Obrazowanie trapezowe	Tak 		
18.		Ilość elementów tworzących obraz	Min. 128		
19.		Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań małych i powierzchownie położonych narządów, badań naczyniowych i mięśniowo-szkieletowych	Tak		
20.		Zakres częstotliwości pracy przetwornika	Min. 4 – 12 MHz		
21.		Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode	Min. 3		
22.		Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego	Min. 2		
23.		Szerokość czoła głowicy	50 mm +/- 2 mm		
24.		Obrazowanie trapezowe	Tak		
25.		Ilość elementów tworzących obraz	Min. 190		
OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE	
1.	2.	3.	4.	
1.		Ilość par kursorów pomiarowych umożliwiających wykonanie pomiarów na jednym obrazie	Min. 8		
2.		Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (Vmax, Vmin, PI, RI, S/D i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym	Tak		
3.		Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, kardiologia, naczynia, piersi, jądra, tarczyca, prostata, ortopedia, mięśniowo – szkieletowy, urologia i inne	Tak		
4.		Raporty z każdego rodzaju badań	Tak		
OPCJE ROZBUDOWY	
1.	2.	3.	4.	
1.		Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych (objętościowych) convex i endovaginalnej min. 30 objętości/sek.	Tak		
2.		Głowice objętościowe pracujące w trybie 4D: convex i endovaginalna	Tak		
3.		Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego z niskim indeksem mechanicznym	Tak		
4.		Głowice convex, sektor (phased array), liniowe, microconvex i endokawitarna możliwe do podłączenia do aparatu	Tak		
5.		Głowica kardiologiczna cewnikowa wewnątrzsercowa o częstotliwości min. 4 – 10 MHz	Tak		
6.		Oprogramowanie do automatycznego pomiaru frakcji wyrzutowej EF lewej komory i lewego przedsionka	Tak		
7.		Półautomatyczny lub automatyczny pomiar IMT wraz z wyznaczeniem wieku naczyniowego oraz procentowo ryzyka wystąpienia zawału lub udaru	Tak		
8.		Tryb obrazowania sztywności tkanek – tzw. elastografia	Tak		
POZOSTAŁE WYMAGANIA	
1.	2.	3.	4.	
1.		Zasilanie	230V AC		
2.		Waga aparatu bez akcesoriów	Max. 100 Kg		
3.		Gwarancja	Min. 12 miesiące