Załącznik nr 1 SIWZ

TABELA WYMOGÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Opis parametrów | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |  |
|  | Urządzenia muszą spełniać następujący wymóg ogólny: - fabrycznie nowe, wyprodukowane min. w 2017 r., nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności na cały aparat). | TAK |  | Bez punktów |
|  | - kompletne, gotowe do użycia po zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających, | TAK |  | Bez punktów |
|  | W czasie prowadzenia prac wykonawczych należy przestrzegać wszystkich norm i przepisów prawnych odnoszących się do przedmiotu umowy, a w szczególności: - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z dnia 6 października 2005 r.) - Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz systemów technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 nr 100 poz. 1024) - Zgodność z przepisami i wymogami NFZ - Zgodność PACS ze szczegółowymi wymogami standardu DICOM 3.0 - Zgodność z innymi szczegółowymi zarządzeniami i wymogami w zakresie przetwarzania danych wrażliwych - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.10.2005 w sprawie minimalnych wymagań systemów teleinformatycznych - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.12.2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (z dnia 29 lipca 2005) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 8 grudnia 2015. - Ustawa z 15 Kwietnia 2011 o działalności leczniczej (dz. U. Nr 112 poz. 654) - Systemy muszą spełniać wymogi wynikające z ustawy o „Ochronie Danych Osobowych” z 29 czerwca 1997 wraz z późniejszymi zmianami, system musi przechowywać informacje o: - Dacie wprowadzenia danych osobowych - Identyfikatorze użytkownika wprowadzającego dane - Źródłach danych (o ile dane nie pochodzą od osoby, której dotyczą) - Odbiorcach danych - Dacie i zakresie tego udostępnienia - Dacie modyfikacji danych osobowych - Identyfikatorze operatora modyfikującego dane | TAK |  | Bez punktów |

| L.p. |  | Opis parametrów | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyfrowy aparat rentgenowski RTG |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent | Podać |  | Bez punktów |
|  |  | Typ / Model | Podać |  | Bez punktów |
|  |  | Aparat RTG fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2017 | Podać |  | Bez punktów |
|  |  | Deklaracja zgodności na oferowany aparat cyfrowy w całości jako wyrób medyczny | TAK, dołączyć |  | Bez punktów |
|  |  | Aparat z 2 detektorami cyfrowymi, detektory bezprzewodowe, jeden detektor w stole i jeden detektor w stojaku do zdjęć odległościowych. Możliwość wymiany detektorów pomiędzy stanowiskami pracy w przypadku awarii jednego z nich | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Najważniejsze podzespoły, min. lampa RTG, stół, statyw płucny, generator, kolumna zawieszenia lampy RTG, detektory pochodzą od tego samego producenta. Dopuszcza się zaoferowanie od innego producenta 1 z następujących elementów: lampa lub detektory | TAK, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski | TAK, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Jedna konsola operatora do sterowania aparatem (ustawienia parametrów ekspozycji) oraz cyfrowymi detektorami (obróbka obrazu) | TAK |  | Bez punktów |
| Generator |  |  |  |  |  |
|  |  | Generator wysokiej częstotliwości | ≥ 50 kHz, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Moc wyjściowa generatora | ≥ 50 kW, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Zakres napięcia roboczego | 40 – 150 kV |  | Bez punktów |
|  |  | Minimalny czas ekspozycji | ≤ 1ms, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Maksymalny czas ekspozycji | ≥ 6000 ms, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Zakres miliamperów | min. 10 – 600 mA, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Zakres mAs | min. 0,5- 600 mAs, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Możliwość przypisania maksymalnej wartości obciążenia prądowo-czasowego do każdego programu anatomicznego z osobna (tzw. backup mAs dla każdej zaprogramowanej projekcji) | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Automatyczna kontrola ekspozycji | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Ręczny dobór parametrów ekspozycji | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Tryb programów anatomicznych zintegrowany z menu wyboru projekcji w systemie akwizycji obrazu DR | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z generatorem | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Autodiagnostyka generatora z komunikatami o błędach na konsoli operatora | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Zasilanie trójfazowe | 400 V/ 50 Hz |  | Bez punktów |
| Lampa RTG, kolimator |  |  |  |  |  |
|  |  | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,6 mm, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Moc małego ogniska | ≥ 25 kW, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Wielkość dużego ogniska | ≤ 1,2 mm, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Moc dużego ogniska | ≥ 75 kW, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU, podać |  | ≥ 400 kHU – 2pkt |
|  |  | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 1,2 MHU, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Nominalne obroty anody | ≥ 8500 obr./ min., podać |  | Bez punktów |
|  |  | Miernik dawki zintegrowany z kolimatorem i z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku DICOM | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Kolimacja manualna | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Monitorowanie poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Dotykowy, czytelny panel LCD min 10” na kołpaku z możliwością zmiany warunków ekspozycji i pola komory układu ACE, prezentacja SID, miejsce pracy, kąt obrotu lampy | TAK/NIE |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  |  | Dotykowy panel LCD na kołpaku pozwalający na wyświetlenie danych o badaniu i pacjencie | TAK/NIE |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  |  | Dotykowy panel LCD na kołpaku pozwalający na wyświetlenie badania z możliwością akceptacji lub odrzucenia badania | TAK/NIE |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  |  | Sygnalizacja odległości lampa-detektor (SID) przy badaniu na stole i stojaku płucnym | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Miarka centymetrowa | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Wskaźnik laserowy | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Filtry utwardzające promieniowanie rentgenowskie; 2mm Al, 1mmAl+0,1mmCu, 1mmAl+0,2mmCu, zabudowane w kolimatorze nie przesłaniające pola ekspozycyjnego | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Fabrycznie zapewniona możliwość instalacji lampy RTG innego producenta niż lampa zaoferowana, podać typ i producenta zaoferowanej lampy oraz co najmniej jednego zamiennika | TAK, podać |  | Bez punktów |
| Mocowanie lampy |  |  |  |  |  |
|  |  | Kolumna podłogowa, wolnostojąca, niezintegrowana ze stołem lub zawieszenie sufitowe | TAK |  | kolumna – 0 pkt zawieszenie – 2 pkt |
|  |  | Możliwość wykonywania badań odległościowych na stojaku płucnym promieniem poziomy na wysokości poniżej poziomu blatu stołu | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Zakres ruchu wzdłużnego lampy RTG | ≥ 240 cm, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Minimalna wysokość ogniska lampy od podłogi | ≤ 38 cm, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Maksymalna wysokość ogniska lampy od podłogi | ≥ 180 cm, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Zakres ruchu poprzecznego lampy RTG | ≥ 25 cm, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Automatyczne nadążanie lampy za ruchem pionowym stołu i stojaka płucnego | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System automatyzowanego zachowania jednakowej wysokości pulpitu Bucky i wiązki głównej promieniowania RTG przy zdjęciach na stojaku płucnym | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System automatyzowanego pionowego pozycjonowania lampy RTG do zaprogramowanej odległości SID po włączeniu funkcji autotracking względem blatu stołu | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Obrót kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej (od pozycji środkowej) z zapadką w pozycji 0° oraz +/-90° | ≥ +/- 135° |  | Bez punktów |
|  |  | Obrót kolumny wokół osi pionowej(od pozycji środkowej) | ≥ +/- 180° |  | Bez punktów |
|  |  | Możliwość odchylenia kołpaka z lampą RTG od osi poziomej | TAK, podać |  | Bez punktów |
| Stół z pływającym blatem o regulowanej wysokości |  |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa | TAK, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Szerokość blatu | >80 cm, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Długość blatu | ≥215 cm, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Zakres ruchu poprzecznego | ≥ 25 cm, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Zakres ruchu wzdłużnego | ≥75 cm, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Najniższe położenie blatu stołu | ≤ 55 cm, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Zakres regulacji wysokości blatu stołu | ≥ 25 cm, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Dopuszczalna masa pacjenta dla obciążenia statycznego i dynamicznego stołu | ≥ 270 kg, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Kratka przeciwrozproszeniowa do zdjęć wykonywanych na stole | TAK, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Ręczne wyjmowanie kratki przeciwrozproszeniowej (bez użycia narzędzi) | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Blat stołu całkowicie płaski, bez widocznych ram utrudniających przemieszczanie pacjenta i dezynfekcję blatu | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Odległość powierzchnia płyty stołu-kaseta | ≤ 80mm, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Pochłanialność blatu stołu RTG | ≤1 mm Al, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu przyciskami nożnymi | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu przyciskami ręcznymi | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Wyłącznik zabezpieczający przed przypadkowym zwolnieniem blokad ruchu blatu stołu | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Wyłącznik antykolizyjny wyłączający pionowy ruch blatu po napotkaniu przeszkody | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Detektor w stole bezprzewodowy przenośny | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Uchwyt do zdjęć promieniem poziomym | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Przycisk odłączający automatyczne nadążanie lampy za ruchem pionowym stołu | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Szuflada obrotowa umożliwiająca zmianę położenia detektora bez jego wyjmowania (dotyczy detektora asymetrycznego) | TAK/NIE (w przypadku detektora symetrycznego) podać rozwiązanie |  | Bez punktów |
|  |  | Uchwyty dla rąk po dwóch stronach blatu | TAK |  | Bez punktów |
| Statyw do zdjęć odległościowych |  |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa | TAK, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Najniższe położenie punktu centralnego detektora w stojaku | ≤ 38 cm, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Zakres ruchu pionowego detektora | ≥150 cm, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Możliwość wykonywania badań odległościowych o zakresie 110-180cm | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęć płuc z odległości SID = 180 cm, gęstość kratki 40 linii/cm, współczynnik kratki 10:1 | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Trwałe oznaczenie obszaru aktywnego detektora oraz położenia komór jonizacyjnych systemu AEC | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Odległość płyta statywu - detektor | ≤ 45 mm, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Pochłanialność płyty statywu | ≤ 1,0 mm Al., podać |  | Bez punktów |
|  |  | Komplet uchwytów pacjenta do projekcji PA i LAT | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Blokowanie wysokości pulpitu Bucky za pomocą hamulca elektromagnetycznego | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Przycisk odłączający automatyczne nadążanie lampy za ruchem pionowym pulpitu stojaka płucnego | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Szuflada obrotowa umożliwiająca zmianę położenia detektora bez jego wyjmowania (dotyczy detektora asymetrycznego) | TAK/NIE (w przypadku detektora symetrycznego) podać rozwiązanie |  | Bez punktów |
| Cyfrowy bezprzewodowy płaski przenośny detektor w stole (wymienny ze statywem) |  |  |  |  |  |
|  |  | Płaski bezprzewodowy detektor cyfrowy do wykonywania badań z wymiennymi akumulatorami bez konieczności ładowania całego detektora | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu) | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Waga detektora | ≤3,5 kg |  | Bez punktów |
|  |  | Max obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) | ≥ 160 kg, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Rozmiar aktywny detektora | 35 x 43 cm ± 1 cm lub 43 x 43 cm ± 1 cm |  | Bez punktów |
|  |  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli | ≥7 mln, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Rozmiar piksela | ≤ 140 µm, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Głębokość akwizycji | ≥ 16 bit, podać |  | Bez punktów |
|  |  | DQE | ≥ 70%, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Rozdzielczość detektora | ≥ 3,6 lp/mm, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Ładowarka umożliwiająca jednoczesne ładowanie min. 3 baterii oraz min. 2 baterie w komplecie | TAK, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Ilość ekspozycji na jednym naładowaniu | ≥ 140, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s | TAK, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody i pyłu IP57 | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Możliwość zamiennego stosowania detektora pomiędzy statywem płucnym a stołem aparatu RTG | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Osłona detektora do wykonywania zdjęć na stojąco (poza stołem) o wytrzymałości minimum 200 kg | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Pojemnik/ kieszeń na ścianę do przechowywania detektora lub kratki przeciwrozproszeniowej | TAK |  | Bez punktów |
| Cyfrowy bezprzewodowy płaski przenośny detektor w statywie (wymienny ze stołem) |  |  |  |  |  |
|  |  | Płaski bezprzewodowy detektor cyfrowy do wykonywania badań z wymiennymi akumulatorami bez konieczności ładowania całego detektora | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu) | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Waga detektora | ≤ 3,5kg |  | Bez punktów |
|  |  | Max obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) | ≥ 160 kg, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Rozmiar aktywny detektora | 35 x 43 cm ± 1 cm lub 43 x 43 cm ± 1 cm |  | Bez punktów |
|  |  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli | ≥7 mln, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Rozmiar piksela | ≤ 140 µm, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Głębokość akwizycji | ≥ 16 bit, podać |  | Bez punktów |
|  |  | DQE | ≥ 70%, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Rozdzielczość detektora | ≥ 3,6 lp/mm, podać |  | Bez punktów |
|  |  | min. 2 baterie do zasilania detektora w komplecie | TAK, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Ilość ekspozycji na jednym naładowaniu | ≥ 140, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s | TAK, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody i pyłu IP57 | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Możliwość zamiennego stosowania detektora pomiędzy statywem płucnym a stołem aparatu RTG | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Pojemnik/ kieszeń na ścianę do przechowywania detektora lub kratki przeciwrozproszeniowej | TAK |  | Bez punktów |
| Konsola operatora aparatu RTG |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa aparatu zintegrowana w jednej konsoli do sterowania generatorem RTG i systemem obrazowania cyfrowego | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Kolorowy monitor dotykowy LCD 1280x1024 pikseli stacji technika do ustalania warunków ekspozycji i wysyłania obrazów | ≥ 22”, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Stacja technika z komputerem minimum czterordzeniowym procesorem, 8 GB RAM, dysk min. 500GB, system operacyjny, oprogramowanie systemowe | TAK, podać |  | Bez punktów |
|  |  | Możliwość obsługi za pomocą klawiatury i myszy | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Oprogramowanie konsoli w całości w języku polskim wraz z systemem pomocy kontekstowej | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i monitora dotykowego bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom warunków ekspozycji, zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Wybór ustawienia pacjenta (np. AP, bok, itd.) | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) | ≥ 3000 obrazów |  | Bez punktów |
|  |  | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątowe, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i automatyczne | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Funkcja obrotu o dowolny kąt, powiększenie i odbicia obrazu | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Funkcja pozytyw – negatyw | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Wprowadzanie danych pacjenta przy pomocy czytnika kodów kreskowych | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Pomiary długości, kątów, kątów Cobba | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Możliwość przypisania różnych kolorów pacjentom na liście roboczej w zależności od statusu badania np.: - zaplanowany - rozpoczęty - otrzymany - aktualizacja nie powiodła się - zakończono | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Funkcja wprowadzania: - pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie - elektronicznych markerów z możliwością definiowania własnych | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Work List Manager(WLM), Print, Send, nagrywanie płyt CD dla pacjenta z przeglądarką zgodną z Dicom | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Dostęp do badań odrzuconych, min. 100 ostatnich, na aparacie z możliwością wysłania na inny serwer do celów kontroli jakości | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Wybór na zdjęciu obszaru zainteresowania o wymiarach min. 1x1cm z pomiarem średnich wartości pikseli na obszarze i odchylenia standardowego | TAK |  | Bez punktów |
|  | Oprogramowanie pediatryczne z podziałem wiekowym i wagowym | TAK |  | Bez punktów |
|  | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej (na brzegu monitora) lub inna metoda pomiaru długości | TAK |  | Bez punktów |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu do pierwotnej postaci, cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu obrazu | TAK |  | Bez punktów |
|  | Wydruk obrazów w trybie True Size z możliwością podziału na min. 1/2/4/8/12 | TAK |  | Bez punktów |
|  | Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC | TAK |  | Bez punktów |
|  | Prezentacja i wysyłanie sumarycznej dawki po zakończeniu badania | TAK |  | Bez punktów |
|  | Funkcja separacji (różnicowania) tkanki miękkiej od twardej (kości) realizowana przy użyciu dwóch energii oparta na 2 ekspozycjach z dwoma energiami (ekspozycji niskoenergetycznej i wysokoenergetycznej) lub realizowanej podczas jednej ekspozycji przy użyciu dedykowanego oprogramowania | TAK, podać |  | Bez punktów |
|  | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG. | TAK |  | Bez punktów |
|  | UPS do podtrzymania zasilania konsoli w przypadku braku napięcia | TAK |  | Bez punktów |
| Inne wymagania |  |  |  |  |
|  | Wykonawca dostarcza po wykonaniu instalacji sprzętu - karty gwarancyjne w języku polskim, - instrukcje użytkowania w języku polskim, - wykaz autoryzowanych serwisów, - paszporty techniczne urządzenia | TAK |  | Bez punktów |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu i wyposażenia: - min. 2 dni szkoleniowe po 5 godzin | TAK |  | Bez punktów |
|  | Przeglądy zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (min. 1 raz w roku w okresie gwarancji) | TAK |  | Bez punktów |
|  | Czas reakcji serwisu (liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy): - kontakt telefoniczny lub połączenie zdalne od zgłoszenia do 12 godzin | TAK |  | Bez punktów |
|  | Usuwanie awarii zgodnie z zaleceniami i procedurami producenta | TAK |  | Bez punktów |
|  | Czas usunięcia usterki (liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy): - bez sprowadzania części do 48 godzin. | TAK |  | Bez punktów |
|  | Czas usunięcia usterki: - z koniecznością sprowadzenia części zamiennych do 96 godzin (liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK |  | Bez punktów |
|  | Gwarancja na cały oferowany sprzęt minimum 24 miesiące | TAK, podać |  | Bez punktów |

| L.p. |  | Opis parametrów | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Wymagania ogólne dotyczące systemu IT |  |  |  |  |  |
| - 1. |  | Wyrób wprowadzony do obrotu i/lub używania zgodnie z postanowieniami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku, oznakowany znakiem CE zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG . Załączyć certyfikaty/właściwe dokumenty | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Producent oferowanego oprogramowania posiada min: certyfikację ISO 9001, ISO13485, ISO 27001. | TAK (wymagane do złożenia na wezwanie Zamawiającego) |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  |  | System powinien umożliwiać automatyczną współpracę w zakresie przyjmowania zleceń i odsyłania wyników, wg standardu HL7, z systemem szpitalnym (HIS/SSI), oraz systemami teleradiologicznymi (TELE/VPN). | TAK |  | Bez punktów |
| - System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) – 1kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | Oferowany system: Serwer PACS, Serwer RIS, Serwer Dystrybucji Obrazów, Oprogramowanie Duplikatora jednego producenta | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Dostęp do na panelu zarządzającego systemem PACS/WEB z dowolnego komputera w sieci poprzez przeglądarkę min. FireFox, IE bez konieczności instalowania dodatkowych wtyczek. | TAK podać |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  |  | Ilość licencji otwartych dla urządzeń DICOM zgodna z ilością podpinanych urządzeń min. 2 szt. Podłączane urządzenia diagnostyczne Zamawiającego wyposażone są w moduł DICOM/WORKLIST. Koszty ewentualnych usług serwisowych ponosić będzie Zamawiający. | TAK podać |  | Bez punktów |
|  |  | System umożliwia komunikację z systemami HIS/RIS za pomocą protokołu min.HL7. | TAK podać |  | Bez punktów |
|  |  | System posiada polski interfejs użytkownika | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System posiada polską pomoc kontekstową | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System w pełni zgodny ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Oprogramowanie wykorzystuje niekomercyjny system bazy danych np. postgreSQL | TAK podać |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  |  | System posiada pełną obsługę protokołów DICOM: - C-Move, - C-Find, - C-Store SCU i SCP, - DICOM Storage Commitment - DICOM MPPS jako SCP i SCU. | TAK podać |  | Bez punktów |
|  |  | System obsługuje formaty: - JPEG LossLess, - JPEG LS, - JPEG Lossy, - Dicom Secondary Capture z możliwością min. 2,5-krotnej kompresji - JPEG LoosLess obejmującą archiwizację, przesyłanie obrazów między jednostkami, nagrywanie płyt oraz backup danych | TAK podać |  | Bez punktów |
|  |  | System działa na systemach operacyjnych 32 oraz 64 bitowych | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System PACS/dystrybucji może wykorzystywać więcej niż 8 GB pamięci RAM serwera | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System PACS/dystrybucji pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Oferowany System działa w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe badań przechowywane są na serwerze. | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Baza danych wszystkich przesłanych do stacji pacjentów w technologii min. SQL. Obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line | TAK podać |  | Bez punktów |
|  |  | System PACS/dystrybucji udostępniania i przesyła obrazy na stacje diagnostyczne i przeglądowe w formacie DICOM oraz referencyjnym w sposób autonomiczny i ręczny | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Możliwość zarządzania węzłami DICOM wraz z możliwością identyfikacji i sprawdzenia stanu węzła. | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Możliwość podglądu w systemie pełnych danych o pacjencie i badaniu zawartych w pliku obrazu | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Program współpracuje z archiwum krótkoterminowym (on-line) jak i z archiwum długoterminowym (off-line) | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Program umożliwia wykonanie bezstratnej kompresji archiwum on-line. Kompresja np. po określonej godzinie, w określone dni, po określonym czasie leżakowania badania, przy braku miejsca w archiwum on-line | TAK podać |  | Bez punktów |
|  |  | System umożliwia bezobsługowe przywracanie badań do archiwum on-line na żądanie (jeśli system nie jest zaopatrzony w bibliotekę LTO) system informuje który numer kasety LTO należy umieścić w napędzie | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System pozwala na ustawienie automatycznego procesu archiwizacji danych na zewnętrzne nośniki (np. po określonej godzinie, w określone dni, zaraz po spłynięciu badania) | TAK podać |  | Bez punktów |
|  |  | System pozwala na ustawienie automatycznego procesu usuwania z dysku danych znajdujących się na zewnętrznych nośnikach (po przekroczeniu określonego progu zajętości) | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System pozwala na wykonywanie kopii bezpieczeństwa na napędzie LTO/CD/DVD | TAK podać |  | Bez punktów |
|  |  | System niezależne przechowuje miniatur, nawet po przeniesieniu badań DICOM na napęd LTO/CD/DVD | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | W przypadku braku badania w archiwum ONLINE system umożliwia automatycznie wgranie żądanego badania z napędu LTO, program obsługuje autoloadery LTO, Streamery, Dyski HDD-USB i inne nowoczesne nośniki danych | TAK podać |  | Bez punktów |
|  |  | Program pozwala na wyszukanie badań pacjenta w systemie PACS po jednym z poniższych kryteriów: - ID Pacjenta - ID Badania - Imię i nazwisko Pacjenta - Data urodzenia pacjenta - Opis badania (studyDescription) - Data badania (w tym predefiniowane filtry ostatni kwartał, tydzień, miesiąc , wczoraj, przedwczoraj, konkretna data konkretny zakres dat) - Data wykonania badania (z dokładnością do godzin np: ostatnie 6 h) - Zlecającego badanie - Nr Pesel - Dowolne inne pole znajdujące się w danych tagach obrazu – możliwość wykonania takiej konfiguracji w dowolnej chwili poprzez serwis lub administratora danych – bez konieczności instalacji aktualizacji aplikacji | TAK podać |  | Bez punktów |
|  |  | System wyposażony jest w moduł logowania i wyświetlania statystyk obciążenia serwerów (pamięć, procesor, dyski, ilość badań) | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System loguje i wyświetlania statystyk i stanu duplikatorów | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Funkcjonalność zapewniająca tworzenie wirtualnych archiwów prywatnych i publicznych, oraz nadawanie im praw dostępu. | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Możliwość tworzenia archiwum badań odrzuconych. System na podstawie danych zawartych w obrazie automatycznie przenosi do archiwum badań odrzuconych. | TAK |  | Bez punktów |
| - M |  | Możliwość oznaczania badań dodatkowym komentarzem, również dla badań odrzuconych | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Funkcjonalność tworzenia raportów z badań w tym z badań odrzuconych w dowolnym okresie czasu. | TAK |  | Bez punktów |
| - F |  | Klient systemu PACS umożliwia nagranie badania na urządzeniu nagrywającym | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Klient systemu PACS umożliwia zlecenie przesłania badania na inne stacje diagnostyczne uprawnionym użytkownikom | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System umożliwia zarządzanie informacjami i ustawieniami kont użytkowników przez administratora Systemu | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System pozwala użytkownikowi na logowanie się do systemu PACS i udostępnianie mu zakresu badań zależnie od przyznanych uprawnień (np: tylko badania CT, tylko badania MR, tylko badania z oddziału SOR). Ograniczenia dostępu współpracują z oprogramowaniem stacji diagnostycznych. | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System pozwala na zarządzanie uprawnieniami użytkowników PACS, modułu dystrybucji webowej z jednego panelu administracyjnego | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Możliwość przydzielenia użytkownika systemu do określonego typu, na przykład lekarza radiologa, | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Możliwość przydzielenia typu użytkownika systemu do określonego oddziału. Na przykład oddział chirurgii, | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Możliwość przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu użytkownika systemu Rodzaje uprawnień: - uprawnienia do narzędzi administracyjnych i ich poszczególnych opcji, min: dodawania dodatkowych źródeł DICOM kasowanie badań z systemu drukowania badania zapisywania zmian obrazu badania, nagrywania badania na CD, dostępu do poprzednich badań pacjenta oraz ich opisu importu i eksportu badania przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM dostęp do serwerów wirtualnych | TAK, podać |  | Bez punktów |
|  |  | System umożliwia blokadę dostępu użytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Możliwość ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika z modułu dystrybucji obrazów i stacji diagnostycznej w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika. | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Możliwość ustawienia złożonej polityki zarządzania hasłami w tym ustawienie długości hasła, okresu ważności hasła, okresu ważności konta, ilości błędnych logowań, złożoności hasła (duże litery/znaki specjalne/cyfry/powtarzalność ciągu) | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Możliwość centralnego zarządzania użytkownikami stacji diagnostycznych oraz systemu dystrybucji obrazów | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Możliwość przeglądania następujących wydarzeń: - próba zmiany hasła użytkownika - nieudana próba zalogowania się użytkownika - zalogowanie się użytkownika - próba wysłania badania - skopiowanie lub wydrukowanie badania | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Możliwość wyświetlania w systemie dystrybucji obrazów równocześnie co najmniej 3 obrazów na jednym ekranie użytkownika. Możliwość przewijania pomiędzy kolejnymi obrazami w serii. | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Klient systemu PACS umożliwia wykonanie korekt w badaniach w tym przypisanie badania do „worklisty”, poprawa danych pacjenta i danych badania, podział i scalanie badań. Pomimo wykonanych korekt w badaniach system przechowuje oryginalną wersję badania dostępną tylko dla administratorów. | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Program posiada funkcję autoroutingu badań, pozwala na przesłanie badania na stację docelową, pozwala na określenie godzin, w których autorouting zostanie wykonany oraz określenie priorytetu z jakim ma być wykonywane zadanie | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Program posiada funkcje autoroutingu badań, pozwalająca na określanie priorytetów przesyłania badań bazując na tagach zawartych w DICOM (np.: badania typu RTG z oddziału SOR mają wyższy priorytet) | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Program posiada funkcje prefetchingu | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Program obsługuje MPPS (Modality Performed Procedure Step) w zakresie informacji zwrotnej o statusie wykonanych zleceń. Aktualny stan zlecenia musi przedstawić, co najmniej następujące informacji (wg standardu DICOM): - CREATED - utworzony zapis badania - SCHEDULED - badanie rozpisane do wykonania - IN PROGRESS - badanie w trakcie wykonywania - DISCONTINUED - przerwano wykonywanie badania - COMPLETED - badanie zakończone | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Moduł dystrybucji obrazów WEB | X | X |  |
|  |  | System dystrybucji umożliwia podstawową obróbkę (zaczernienie, kontrast, obroty, powiększenia, pomiary) każdego obrazu na ekranie użytkownika | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Płynna regulacja w systemie dystrybucji obrazów zaczernienia i kontrastu oraz możliwość definiowania własnych ustawień poziomu i okna (W/L). Możliwość przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Możliwość w systemie dystrybucji obrazów: - obrotu obrazu o 90/180% - obrotu obrazu o dowolny kąt - odbicie w pionie i poziomie | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Możliwość obejrzenia w systemie dystrybucji obrazów na ekranie użytkownika opisu badania wykonanego i zatwierdzonego w systemie RIS | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System dystrybucji obrazów pozwala wyszukać oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: - imię i nazwisko pacjenta - opis rodzaju badania - nr pesel - wyświetlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi | TAK podać |  | Bez punktów |
|  |  | Przeglądarka obrazów diagnostycznych dla systemu dystrybucji obrazów umożliwia: - wyświetlanie miniatur obrazów, - pomiar odległości, kąta, - pola powierzchni, - zmianę jasności i kontrastu, - powiększanie, - przewijanie, - odwracanie obrazu, - wyświetlanie kilku zdjęć na ekranie, - wyświetlanie wybranej serii obrazów, - dodawanie strzałek, komentarzy itp. | TAK podać |  | Bez punktów |
|  |  | Przeglądarka dołączana do płyty z wynikiem badania umożliwia: - wyświetlanie miniatur obrazów, - pomiar odległości, kąta, - pola powierzchni, - zmianę jasności i kontrastu, - powiększanie, - przewijanie, - odwracanie obrazu, - wyświetlanie kilku zdjęć na ekranie, - wyświetlanie wybranej serii obrazów, - dodawanie strzałek, komentarzy itp. | TAK podać |  | Bez punktów |
|  |  | Użytkownik musi posiadać dostęp z każdego poziomu systemu dystrybucji obrazów do systemu pomocy opracowanego w języku polskim | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Zapewnienie dostępu użytkowników szpitalnych do obrazów diagnostycznych w formacie referencyjnym (kompresja stratna JPEG) za pomocą przeglądarek internetowych jak i czystych obrazach DICOM. Sposób prezentacji obrazów uzależniony od użytkownika. Licencja pływająca dla min. 5 użytkowników | TAK podać |  | Bez punktów |
|  |  | Zapewnienie dostępu użytkowników szpitalnych do opisów wyników badań diagnostycznych za pomocą przeglądarek internetowych | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Język interfejsu użytkownika – polski | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Oprogramowanie spełniające profile integracji IHE (potwierdzenie linkiem do strony internetowej).: - Scheduled Workflow, - Patient Information Reconciliation, - Consistent Time, - Portable Data for Imaging - Równoważne | TAK (wymagane do złożenia na wezwanie Zamawiającego) |  | Bez punktów |
|  |  | System PACS i dystrybucji obrazów zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny klasy min. IIb lub posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego, stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC min. w klasie IIb | TAK (wymagane do złożenia na wezwanie Zamawiającego) |  | Bez punktów |
|  |  | Na oferowany system Wykonawca zobowiązany jest udzielić zamawiającemu licencji na czas nieokreślony. Udzieloną licencją objęte zostaną również wszelkie modyfikacje, poprawki oraz aktualizacje systemu wprowadzane przez Wykonawcę w trakcie trwania okresu gwarancyjnego. | TAK |  | Bez punktów |
| - Radiologiczny System Informatyczny (RIS) – 1 kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | Liczba równoczesnych użytkowników: licencja dla min. 5 użytkowników | TAK podać |  | Bez punktów |
|  |  | Komunikacja z systemami HIS/PACS/WEB za pomocą protokołu min. HL7. | TAK podać |  | Bez punktów |
|  |  | Oferowany System RIS tego samego producenta co Serwer Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów, Oprogramowanie Duplikatora | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Obsługa stanowisk: - Lekarz - Technik - Rejestracja - Sekretariat (w tym raporty) - Administrator | TAK podać |  | Bez punktów |
|  |  | Program funkcjonuje w polskiej wersji językowej | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Program posiada wbudowaną pomoc kontekstową w języku polskim | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Program posiada polski interfejs użytkownika | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Program RIS obsługuje skróty klawiszowe (definiowane na etapie wdrożenia) | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Program obsługuje komunikację z innymi systemami poprzez protokół HL7 v2.x (możliwość wymiany danych z systemami np. HIS) | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Program RIS, PACS może pracować na tym samym serwerze | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Program RIS integruje się z Active Directory gdzie przetrzymywana jest kompletna lista użytkowników, grup (ujednolicenie kont użytkowników, jeden login i hasło) | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Program RIS integrując się z Active Directory obsługuje je w trybie użytkownika read-only | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Program RIS posiada interfejs do zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w ramach Active Directory | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Możliwość tworzenia kopii bazy danych z wykorzystaniem procesów ustawianych poza systemem RIS | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Program RIS posiada pływające licencje dla równoczesnej liczby zalogowanych użytkowników | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Program RIS pozwala zlecić ręcznie nagranie płyty na duplikatorze płyt | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Program RIS pozwala zlecić ręcznie nagranie płyty na lokalnej nagrywarce | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Program RIS pozwala na łączenie badań w zlecenia badania grupowego dzięki czemu kilka badań jednego Pacjenta jest widoczne jako zestaw na etapie rejestracji | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Program RIS pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na dzień bieżący | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Program posiada zaimplementowaną komunikacją desktopową z przeglądarkami min. efilm, ArVIEW, Osirix, Carestream, Impax inne (podać jakie) | TAK podać |  | Bez punktów |
|  |  | Terminarz | X | X | X |
|  |  | Program RIS pozwala na planowanie wizyt z wykorzystania z terminarza | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Terminarz umożliwia swobodne definiowanie godzin pracy oraz określenie w ramach podziału interwałów, dla wskazanego pasma można utworzyć specjalny tryb serwisowy, urlopowy w którym nie można przyjmować Pacjentów w obrębie całego pasma. | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Terminarz umożliwia zaplanowanie pasm z wskazaniem dat obowiązywania, np.: pasmo obowiązuje od 2009Bez punktów09Bez punktów20 do 2009Bez punktów10Bez punktów20 Poniedziałek godzina 08:00Bez punktów12:00 | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Terminarz pozwala na zapisanie wielu Pacjentów na jeden termin lub uniemożliwia rejestrację dwóch pacjentów na jeden termin (zgodnie z ustawieniami) | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Terminarz uniemożliwia zarejestrowania Pacjenta na tą samą godzinę przez co najmniej dwie różne osoby rejestrujące | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Terminarz pozwala na wydrukowanie potwierdzenia terminu rejestracji Pacjenta | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Terminarz pozwala na wyszukiwanie wolnych terminów, podglądania widoku, pracowni | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Terminarz umożliwia prowadzenie notatek dnia, widocznych dla użytkowników terminarza | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Terminarz pozwala na wyświetlenie widoku wielu pracowni na jednym ekranie | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Terminarz pozwala na wyświetlenie widoku tygodniowego (5 lub 7) dniowego na jednym ekranie, dla minimum jednej pracowni | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Terminarz pozwala na prowadzenie listy rezerwowej Pacjentów | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Terminarz pozwala na integrację z systemami HIS (terminy badań przesłane z systemu HIS mogą być automatycznie akceptowane, lub akceptowane ręcznie, przenoszenie na wskazany dzień) | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Terminarz pozwala na szybkie blokowanie wskazanej konkretnej godziny, np.: z powodu nagłej zmiany terminu pracy pracowni bądź rozładowania kolejki | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Terminarz pozwala na przeniesienie terminu badania w obrębie dowolnej jednostki czasowej | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Terminarz pozwala na wydrukowanie kodu kreskowych Pacjenta, Badania | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Terminarz pozwala podejrzeć historię zapisu Pacjenta na termin, z informacją przez jakiego użytkownika Pacjent był rejestrowany | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Terminarz wyświetla informacje o ilości punktów NFZ zapisanych w ramach badań zaplanowanych na wskazany dzień | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Terminarz posiada raport informujący o wykorzystaniu punktów NFZ, terminarz posiada raport informujący o planowanym wykorzystaniu punktów NFZ | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Terminarz posiada blokadę zapisu na badania rozliczane z NFZ na podstawie ustalonych w systemie kryteriów | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Terminarz w momencie rejestracji podpowiada nazwiska już istniejących Pacjentów w systemie RIS | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Terminarz w momencie rejestracji Pacjenta pobiera z PESEL informacje o dacie urodzenia i płci Pacjenta | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Terminarz w momencie wpisywania nazwiska/PESEL pacjenta podpowiada dane na podstawie istniejących w bazie danych pacjentów | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Terminarz pozwala osobno na umówienie terminu przybycia Pacjenta oraz osobno na potwierdzenie jego przybycia do Placówki w dniu badania | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Rejestracja pacjenta | X | X | X |
|  |  | Podczas rejestracji Pacjenta, system pozwala na wprowadzenie imienia, nazwiska, daty urodzenia, pesel oraz wyszukuje czy Pacjent o podanych danych nie został już wprowadzony do systemu | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Możliwe jest rejestrowanie Pacjenta typu NN | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Rejestracja umożliwia zablokowanie wprowadzenia dwu Pacjentów o tym samym numerze PESEL | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Podczas rejestracji Pacjenta możliwe jest podjęcie decyzji czy do danych Pacjenta dołączane będą zeskanowane dokumenty | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Proces skanowania jest procesem rozłącznym i może być wykonany na dowolnym etapie | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System umożliwia wyszukiwanie wyników możliwe jest na podstawie danych osobowych Pacjenta, kodu kreskowego, typu gabinetu, daty wykonania badania, statusu badania | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System pozwala na wprowadzenie informacji o osobie odbierającej oraz wskazanie jaki zakres dokumentów został odebrany | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System umożliwia wyświetlenie pełnej listy Pacjentów zapisanych w systemie | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System umożliwia edycję danych skierowania minimum (rodzaj skierowania, oddział, lekarz kierujący, datę wystawienia skierowania, dane ubezpieczeniowe) | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Rejestrację zgodną z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Rejestrację pacjentów obcokrajowców | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Walidację poprawności wpisu numeru PESEL | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System, który automatycznie uzupełnia płeć, datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System, który identyfikuje i weryfikuje lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System, który identyfikuje jednostki zlecające na podstawie numeru umowy z NFZ, NIPu, Regonu, skrótu | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Kontrolę wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL (za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL) | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Kontrolę wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu, weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Kontrolę wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIPem, Regonem | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Rejestrację pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia (system automatycznie uzupełniać imię, nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta oraz pole z numerem PESEL – liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Współpraca systemu z Robotem, w trybie awaria robota system pozwala wypalać płyty z badaniami ręcznie | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Technik ma możliwość wypełniania statystyki, możliwość dodania technika współwykonującego badanie | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Możliwość generowania raportów (ilość badań wykonanych przez technika, ilość badań opisanych przez lekarza, ilość badania per jednostka kierująca, ilość badań szpitalnych, poza szpitalnych) | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Wywołanie badania w systemie RIS wywołuje badanie na stacji lekarskiej | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System umożliwia łączenie pacjentów w przypadku pomyłki | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System umożliwia łączenie badań w przypadku pomyłki | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System umożliwia łączenie jednostek kierujących, lekarzy kierujących w przypadku błędów | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System umożliwia rejestrację badania na podstawie danych otrzymanych z systemu PACS i połączenia tej rejestracji z obrazami badania. | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System daje możliwość awaryjnego połączenia badania(obrazów) z badaniem zarejestrowanym w RIS | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Program RIS umożliwia współpracę z oprogramowanie typu PhilipsSpeechmike (możliwość nagrania dźwiękowego opisu badania w celu późniejszego przepisania przez np. osobę uprawnioną) | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Stanowisko Technika | X | X | X |
|  |  | System umożliwia wprowadzenie w kontekście badania wartość min. kV, mAS, DLP, ilości podanego kontrastu | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System umożliwia oznaczenie osoby wykonującej badanie (dane mogą być pobrane z urządzenia medycznego), oraz osób obecnych przy badaniu | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System daje możliwość do rejestrowania dodatkowych procedur/badań wykonanych w trakcie danego badania | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Integracja badań wykonanych przez technika z „barcodem” pacjenta (automatyczne wyświetlanie badań do opisu i diagnozy bez konieczności wyszukiwania pacjenta po atrybutach) | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Koszty, dane słownikowe | X | X | X |
|  |  | System daje możliwość wprowadzenia pracowni, określenia typów pracowni i powiązanych aparatów | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System daje możliwość wprowadzenia listy oddziałów, opcja importowania oddziałów z min. XLS | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System daje możliwość wprowadzania jednostek kierujących, opcja importowania jednostek kierujących z min. XLS | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System daje możliwość wprowadzania lekarzy kierujących, opcja importowania lekarzy kierujących z min. XLS | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System daje możliwość uzupełniania, dodawania, modyfikacji kodów ambulatoryjnych | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System daje możliwość definiowania słownika procedur, opcja importowania z min. XLS - procedurze może być przypisany czas trwania - procedura może mieć oznaczenia czy wymaga opisu czy nie - system umożliwia wczytania elektronicznej umowy z funduszem NFZ (tworzone są automatycznie grupy badań z kodem produktu jednostkowego) możliwe jest łączenie w/w danych z wykonywaną procedurą - procedura może być aktywna bądź nie - ilość punktów za wskazaną procedurę podciągana jest automatycznie z umowy NFZ | TAK podać |  | Bez punktów |
|  |  | Raporty | X | X | X |
|  |  | System daje możliwość generowania raportów | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Wygenerowane raporty mogą być tworzone w oparciu o następujące zasady: - zakres dat obowiązywania raportu - ograniczenia wynikające z np.: (procedury, jednostki kierującej, pracowni,..) - określenie formatu wyjściowego raportu min. CSV i PDF | TAK podać |  | Bez punktów |
|  |  | System poprzez wbudowany moduł daje możliwość zdefiniowania przez uprawniony personel dodatkowych raportów. Definiowanie raportów odbywa się poprzez wybór kolumn wraz z możliwością zmiany nazwy kolumny, wybór warunków wbudowanych i warunków dodatkowej filtracji widocznych podczas generacji raportu, możliwość zdefiniowania sortowań wyniku i grupowania danych wynikowych, możliwość definicji kolejności kolumn w raporcie, możliwość definiowania zaliczeń i podsumowań | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Administracja | X | X | X |
|  |  | System umożliwia definiowanie przyczyn anulowania badań | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System udostępnia logi wszystkich zdarzeń zachodzących w systemie (każde zdarzenie opisane jest datą, typem zdarzenia, loginem użytkownika, poziomem informacji, wiadomością konkretnego zdarzenia) | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System umożliwia definiowanie, grup oraz przydzielanie im uprawnień | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Stanowisko Lekarza | X | X | X |
|  |  | System umożliwia kontekstowe wyszukiwanie bazujące na wskazanych polach lub przeszukujące bazę opisów na zasadzie zaawansowanej, gdzie możliwe jest wymuszenie wystąpienia wskazanych słów np. Jan Kowalski | TAK podać |  | Bez punktów |
|  |  | Wyszukiwanie nie jest zależne od wielkości liter | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Wyszukiwanie nie jest zależne od polskich znaków diakrytycznych np. wpisując Brzeczyszczykiewicz uzyskamy dokładnie te same wyniki co dla Brzęczyszczykiewicz | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System umożliwia wyszukiwanie z podaniem parametrów: - Imię - Nazwisko - Pesel - Numer badania - Kod kreskowy - Id pacjenta - Id badania | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System wyświetla listę wyników zleceń z w pełni konfigurowanym układem kolumn | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System umożliwia podejrzenie historię choroby Pacjenta z wcześniej opisanych badań bez konieczności wyjścia z bieżącego opisu oraz możliwość jednoczesnego opisywania i podglądania poprzednich (historycznych) opisów badań wraz z możliwością załadowania obrazów historycznego badania do przeglądarki | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System obsługuje szablony opisów, | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System pozwala na przypisanie skrótu do szablonu opisu. Wpisanie skrótu szablonu w oknie opisu wstawia szablon w jego miejsce. | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System pozwala dzielić szablony na własne, ogólne, gabinetowe oraz innych użytkowników i zarządzać dostępem do nich | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System pozwala na bezpośrednio z okna opisu na zapisanie części tworzone opisu jako nowego szablonu oraz jako modyfikacji istniejącego szablonu. | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System pozwala na zastosowanie w opisie formatowania tekstu min. pogrubienie, kursywa, podkreślenie oraz cofnięcia i ponowienia pisania. Funkcje dostępne pod przyciskami jak i pod skrótami klawiszowymi. | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System posiada wbudowany medyczny słownik ortograficzny, sprawdzający pisownie podczas pisania oraz na żądanie. Użytkownik może dodawać własne słowa do słownika. | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System pokazuje historię zmian opisu | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Po rozpoczęciu opisu, system uniemożliwia modyfikację rozpoczętego opisu przez innego lekarza niż autor opisu, wyjątkiem jest rola administratora opisów który może zawracać rozpoczęte opisy do powtórnej edycji | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | System pozwala na rozdzielenie procesu wykonania opisu i zatwierdzenia (autoryzacji) opisu. Opis wykonany przez rezydenta może być zatwierdzony przez lekarza nadzorującego |  |  | Bez punktów |
|  |  | System umożliwia dowolne konfigurowanie wydruku wyniku (zamieszczanie logo, definiowanie pogrubień, znaków specjalnych itp.) | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Oferowany system klasy RIS posiada: Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb | TAK podać (wymagane do złożenia na wezwanie Zamawiającego) |  | Bez punktów |
| - Moduł opisów teleradiologicznych (1 szt.) |  |  |  |  |  |
| - 3. |  | System w pełni zintegrowany z systemami PACS/RIS w zakresie pobierania obrazów do opisów oraz wprowadzania zatwierdzonych opisów badań do systemu RIS. Zarówno podczas wysyłania/pobierania obrazów do opisów jak i wprowadzania opisu. Możliwość samodzielnego zatwierdzania otrzymanego opisu badania. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Logowanie informacji o stanie zlecenia i stanie transferu badania. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Możliwość jednoczesnej współpracy z kilkoma centrami opisowymi. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Podczas zlecania wykonania opisu możliwość oznaczenia trybu zlecania min. cito/pilny | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Kontrola dostępu do aplikacji poprzez moduł logowania | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Dokumentacja systemu i instrukcja użytkownika w j. min. polskim | TAK podać |  | Bez punktów |
| - 9. |  | Wyniki badań przesyłane będą w formie elektronicznej w szyfrowanym tunelu (VPN, SSL, itp.) bezpośrednio do systemu RIS/PACS Udzielającego zamówienie. | TAK |  | Bez punktów |
| - 10. |  | Komunikacja między systemami w zakresie zleceń odbywa się po protokole min. HL7, obrazy transmitowane są poprzez protokół DICOM 3.0 lub udostępniane są jako jeden skompresowany plik udostępniany do pobrania np. poprzez link www | TAK |  | Bez punktów |
| - 1. |  | Możliwość przeglądania listy pacjentów i badań zarejestrowanych w posiadanym przez zamawiającego systemie RIS/PACS | TAK |  | Bez punktów |
| - 1. |  | Możliwość przeglądania opisów badań wprowadzonych w systemie w posiadanym przez zamawiającego systemie RIS/PACS | TAK |  | Bez punktów |
| - 1. |  | Możliwość wprowadzenia i edycji opisów dla badań w systemie w posiadanym przez zamawiającego systemie RIS/PACS | TAK |  | Bez punktów |
| - 1. |  | W przypadku braku możliwości wysłania wyniku badania bezpośrednio do systemu RIS/PACS, wyniki przesyłane będą w formie szyfrowanej wiadomości elektronicznej | TAK |  | Bez punktów |
| - 15. |  | Oferowany system teleradiologiczny/telekonsultacyjny posiada: Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb | TAK podać (wymagane do złożenia na wezwanie Zamawiającego) |  | Bez punktów |
| - Stacja diagnostyczna uniwersalna z oprogramowaniem – 1 kpl. |  |  |  |  |  |
| - . |  | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Możliwość prowadzenia lokalnej bazy danych | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Automatyczny eksport danych obrazowych do serwera | TAK |  | Bez punktów |
| - 6. |  | Komputer o minimalnych parametrach: - procesor czterordzeniowy min 3.0 GHz lub równoważny, - pamięć RAM min 8 GB, - dysk twardy min. HDD 500 GB SSD - LAN min. 1Gbit/s, - nagrywarka CD/DVD, - karta graficzna do monitorów medycznych dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych - system operacyjny klasy Windows lub równoważny - klawiatura i mysz komputerowa - monitor LCD min. 19“ | TAK podać |  | Bez punktów |
| - 7. |  | Para monitorów medycznych diagnostycznych o minimalnych parametrach: - Wielkość przekątnej ekranu min. 21,3 cala (54 cm) - Typ ekranu LCD, aktywna matryca TFT monochromatyczna potrafiąca wyświetlić odcienie szarości w 10 bitach z podświetleniem LED - Rozdzielczość naturalna 1200 x 1600 - Wielkość plamki 0,270 mm - Jasność maksymalna 1200 cd/m2 - Wymagany układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania. - Kontrast panela 1400:1 - Odcienie szarości min. 1024 z 16369 tonów - Kąty widzenia 176 /176 w pionie i poziomie - Całkowity czas reakcji matrycy (white-black-white) nie więcej niż 40 ms - Kalibracja monitora Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy. - Wymagania dodatkowe Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze. - Wymagania dodatkowe Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora oraz sprawdzenie odcieni szarości bez systemu operacyjnego. Uruchamiana z menu monitora - Pomiar czasu pracy Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. - Definiowane tryby pracy monitora 4 tryby pracy: standard DICOM, tryb kalibracji oddzielny dla złącza DVI i DP, tryb hybrydowy dla obrazów DICOM i innych wyświetlanych jednocześnie. - Złącza 1x DVIBez punktówD, 1x DisplayPort, 1x USB upstream, 2 x USB downstream - Częstotliwości odświeżania 31-100 kHz, 59-61 Hz - Kable Komplet kabli zasilających i połączeniowych Wymagania dodatkowe: - Przycisk za pomocą którego możemy w prosty sposób zmieniać tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np. CT, CR - Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem - Czujnik mierzący jasność otoczenia - Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD - Zgodny z standardem CE (Medical Device Directive) - Gwarancja producenta - 60 miesięcy - Wymagane jest, aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, sprowadzone i serwisowane przez oficjalny kanał dystrybucyjny. Dołączyć stosowny dokument Dystrybutora informujący, że monitor pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego, zapewniającego w szczególności realizację świadczeń gwarancyjnych - Firma serwisująca musi posiadać ISO 13485 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta monitora - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. - Oświadczenie producenta monitora lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty oraz dostarczonego sprzętu. | TAK podać |  | Bez punktów |
| - . |  | Menadżer badań | X | X |  |
| - . |  | Logowanie loginem i hasłem | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Obsługa wielu serwerów jednocześnie | TAK |  | Bez punktów |
| - 1. |  | Poszukiwanie podstawowe badań według: nazwiska, identyfikatora pacjenta, typu badania, daty badania | TAK |  | Bez punktów |
| - 1. |  | Dodatkowe poszukiwanie według: czasu badania, płci, lekarza kierującego, jednostki kierującej, aparatu diagnostycznego, opisu badania, daty urodzenia pacjenta. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Otwieranie badań | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Pobieranie badań w tle | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Pobieranie badań z różnych nośników danych | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Drukowanie wyników | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Transfer na odległe serwery | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Definicja filtrów złożonych | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Definicja serwerów danych. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Testowanie serwerów: ping, c-echo | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Lista badań z konfigurowalną zawartością rekordu | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Grupowanie badań według nazwiska, identyfikatora i daty urodzenia. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Podgląd badań z serwera lokalnego. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Przeglądanie obrazów w podglądzie w ramach serii | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Przeglądanie serii w podglądzie | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Skróty klawiszowe | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Wyszukiwanie według pierwszej litery nazwiska pacjenta | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Automatyczne zapamiętywanie ostatniego użytego filtru | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Definiowanie indywidualnych filtrów dla zalogowanego użytkownika oprogramowania diagnostycznego | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Kontrola jakości obrazowania | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Przeglądarka obrazów DICOM | X | X |  |
| - . |  | Wyświetlanie skorowidza mini-obrazków wraz z rozwijaniem serii | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Przewijanie serii i obrazów kółkiem myszy | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Ukrywanie pasków narzędziowych | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Animacje z interakcyjną zmianą szybkości, kierunku, możliwością zapętlenia prezentacji. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Porównywanie dwóch badań tego samego pacjenta. | TAK |  | Bez punktów |
| - 3. |  | Animacje dwóch serii tego samego pacjenta z możliwością synchronizacji. Automatyczna synchronizacja czasu i przekroju. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Ręczna zmiana okna obrazowania. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Automatyczna propagacja zmian na całą serię. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Obsługa obrazów wieloramkowych | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Tworzenie animacji z serii i z obrazów wieloramkowych. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Automatyczne wygaszanie nieużywanych monitorów | TAK |  |  |
| - . |  | Dowolny konfigurowalny układ monitorów: poziomy, pionowy i mieszany | TAK |  | Bez punktów |
| - 4. |  | Nieograniczona liczba definiowanych okien obrazowania. Dziesięć pierwszych pod skrótami klawiszowymi. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Przesuwanie obrazu. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Płynne powiększanie (zoom) obrazu. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Lokalizator powiększanego fragmentu, definiowanie powiększenia lupy. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Lupa (2x). Definiowalne powiększenie lupy. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Prezentacja obrazu referencyjnego. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Inwersja (negatyw) obrazu. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Odbicia względem obydwu osi | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Obroty o kąt 90 st. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Obroty o dowolny kąt. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Regiony zainteresowania: prostokąt, elipsa, wielokąt dowolny wraz z obliczeniami. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Blenda elektroniczna | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Zapis regionów zainteresowania jako nakładki. | TAK |  | Bez punktów |
| - 5. |  | Narzędzia pomiarowe: wartość piksela, długość, pole, odległość punktu od prostej, kąt, kąt Cobba, stosunek odcinków. | TAK |  | Bez punktów |
| - 5. |  | Kalibracja obrazu według kalibracji aparatu diagnostycznego lub według wzorca zewnętrznego. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Adnotacje na obrazie. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Usuwanie regionów i pomiarów zarówno indywidualne jak i grupowe. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Cofnięcie zmian: powiększenia, przesunięcia, okna obrazowania. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Przywrócenie do oryginalnych parametrów (reset). | TAK |  | Bez punktów |
| - 6. |  | Sortowanie w ramach serii w obydwu kierunkach według: pozycji w osi Z, czasu akwizycji, identyfikatora obrazu. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Filtracja obrazu: wyostrzanie, wygładzanie, wykrywanie krawędzi. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Subtrakcja obrazów. (Możliwość definiowania obrazu referencyjnego dla badań XA) | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Podział ekranu według siatki do formatu 4x4 włącznie | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Anonimizacja badania | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Usuwanie tekstów informacyjnych | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Definiowalny pasek narzędzi dla każdego modality | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Definiowalne preferencje użytkownika | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Możliwość definicji ilości okien na monitorach | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Podpowiedzi kontekstowe. | TAK |  | Bez punktów |
| - 7. |  | Karta badań MR z funkcjami: Anatomicznego markera i podglądu umiejscowienia bieżącego obrazu na przekrojach ortogonalnych. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Karta badań USG z funkcjami pomiarowymi badań dopplerowskich tj. szybkości przepływu, częstości serca i czasów trwania ewolucji serca. | TAK |  | Bez punktów |
| - 7. |  | Karta badań MG z funkcjami: automatyczne dosuwanie projekcji i definiowalne powiększenie lupy. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Rekonstrukcje wtórne (MPR) serie lub obrazy istotne | X | X | Bez punktów |
| - . |  | zmiana grubości warstwy | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | zmiana środka współrzędnych rekonstrukcji | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | zmiana kąta nachylenia osi | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | powiększenia i przesunięcia | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | obroty obrazów | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | pomiary kątów | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Prezentacja przestrzenna (stereo) | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Wyznaczanie współrzędnych punktu na prezentacji stereo. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | kasowanie pomiarów | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | zmiana okna obrazowania | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | zapisz rekonstrukcję; zapis obrazu w nowej serii | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Rekonstrukcje 3D: Volume Rendering | X | X | Bez punktów |
| - . |  | predefiniowane filtry, definicja i zapamiętywanie filtrów własnych | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | narzędzia do ręcznej definicji parametrów obrazowania: | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | powiększanie, jakość obrazowania, tablice kolorów | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | przezroczystość, cieniowanie, oświetlenie, okna obrazowania | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | powiększenie, obroty w płaszczyźnie ekranu | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | obroty swobodne (kąty Elulera), przesunięcia i powiększenia | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | sześcian orientacji, włączanie/wyłączanie sześcianu | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | przywrócenie do oryginalnej rekonstrukcji | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | edytor profili, zapis nowych i usuwanie zbędnych | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | predefiniowane rzuty: koronalny, sagitalny, aksjalny | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | zapisz rekonstrukcję; zapis obrazu w nowej serii | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Rekonstrukcje 3D: Surface Rendering | X | X |  |
| - . |  | filtrowanie wartości predefiniowane i ustawienia ręczne | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | definicja kolorów tła, konturów i obrysu | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | płynnie regulowana rozdzielczość | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | zapisz rekonstrukcję; zapis obrazu w nowej serii | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Funkcje ogólne | X | X |  |
| - . |  | Prezentacja treści nagłówków (tagów) DICOM. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Obsługa struktur SR (Structure Rapport) | TAK |  | Bez punktów |
| - 1. |  | Obsługa obrazów istotnych, zaznaczania, operacje tylko na obrazach istotnych w zakresie animacji i eksportu | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Zapis modyfikacji obrazów jako nowe badanie. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Zapis badania podsumowującego. | TAK |  |  |
| - . |  | Zapis dowolnego obrazu w formacie DICOM | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Eksport pojedynczych obrazów lub serii do plików .jpg, .png, .bmp | TAK podać |  | Bez punktów |
| - . |  | Eksport filmów w formacie .avi | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Eksport pojedynczych obrazów lub serii do prezentacji w formacie .ppt | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Zapis badania na płyty CD/DVD | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Odczyt załączników w formacie .pdf | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Obsługa obrazów istotnych (kluczowych Bez punktów Key Object), | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Obsługa skrótów klawiszowych (np. Ctrl P dodać obraz do menadżera wydruków itp.) | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Obsługa dokumentów KO (Key Object Document. Min. tworzenie, edycja, zapis do badania, wysłanie na inny serwer) | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Menadżer wydruków | X | X |  |
| - . |  | Bufor obrazów | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Kompozytor wydruków: konfiguracja, przesuwanie, usuwanie. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Wydruki na drukarce systemowej | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Wydruki w negatywie | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Eliminacja czarnego tła z wydruków | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Wydruki na drukarce DICOM (Dicom Print) | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Wydruki z nakładkami lub bez nakładek | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Możliwość usuwania adnotacji | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Możliwość opisu wydruków (adnotacje) | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Moduł opisowy/archiwizacyjny | X | X |  |
| - 1. |  | Możliwość archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM 3.0 z urządzeń diagnostycznych typu RTG, etc. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Moduł opisowy wywołany z menu albo ikoną z paska narzędziowego | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Automatyczne pobranie danych z badania w ramach tworzenia wzorca opisów | TAK |  | Bez punktów |
| - 134. |  | Istotne dla pacjenta i lekarza informacje możliwe do umieszczenia we wzorcu min.: opis modality, data bieżąca z komputera, czas bieżący z komputera, data wykonania badania, czas wykonania badania, identyfikator modality, nazwa wykonanej procedury, nazwisko pacjenta, data urodzenia pacjenta, godzina urodzenia pacjenta, wiek pacjenta, identyfikator płci pacjenta, określenie płci pacjenta (słowne), adres pacjenta, identyfikatory pacjenta (np. PESEL), lekarz zlecający, nazwa wykonującego badanie, adres wykonującego badania, jednostka organizacyjna wykonującego badanie, nazwisko lekarza wykonującego badanie, nazwisko technika wykonującego badanie, określenie asysty przy badaniu | TAK |  |  |
| - 1. |  | Możliwość tworzenia indywidualnie skomponowanego wzorca dla określonego modality oraz dla każdego opisującego użytkownika zalogowanego do oprogramowania oddzielnie | TAK |  | Bez punktów |
| - 1. |  | Możliwość zaprojektowania wyglądu wzorca i jego fizyczne utworzenie wykonane przez lekarza opisującego | TAK |  | Bez punktów |
| - 1. |  | Możliwość tworzenia i zapisania w edytorze gotowych tekstów (autotekst) do wprowadzania w dowolne miejsce opisu | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | - Obsługa skrótów klawiszowych | TAK |  | Bez punktów |
| - 139. |  | Oferowane oprogramowanie stacji diagnostycznej posiada: Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb | TAK (wymagane do złożenia na wezwanie Zamawiającego) |  | Bez punktów |
| - Stacja przeglądowa uniwersalna – 3 kpl. |  |  |  |  |  |
| - . |  | Stacje wykorzystywać będą licencje dystrybucji zgodną z ilością wymaganych w SIWZ. | TAK |  | Bez punktów |
| - 4. |  | Komputer o minimalnych parametrach: - procesor czterordzeniowy min 3.0 GHz lub równoważny, - pamięć RAM min 8 GB, - dysk twardy min. HDD 500 GB SSD - LAN min. 1Gbit/s, - nagrywarka CD/DVD, - karta graficzna VGA - system operacyjny klasy Windows lub równoważny - klawiatura i mysz komputerowa | TAK podać |  | Bez punktów |
| - 5. |  | Monitor medyczny o minimalnych parametrach: - Wielkość przekątnej ekranu min. 21,3 cala (54 cm) - Typ ekranu LCD, aktywna matryca TFT z podświetleniem LED - Rozdzielczość naturalna min. 1MPixel - Jasność maksymalna 400 cd/m2 - Wymagany układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania. - Kontrast panela 1400:1 - Kolory 10B-bit kolor dla każdego z kolorów RGB maksymalnie 1,07 mld kolorów - Kąty widzenia 178 /178 w pionie i poziomie - Całkowity czas reakcji matrycy (white-black-white) Nie więcej niż 20 ms - Kalibracja monitora Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy. Wymagania dodatkowe - Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze. - Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora oraz sprawdzenie odcieni szarości bez systemu operacyjnego. Uruchamiana z menu monitora . - Pomiar czasu pracy Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. - Definiowane tryby pracy monitora 6 trybów pracy: standard DICOM, tryb użytkownika, 2 tryby kalibracji, tryb tekst oraz sRGB - Złącza 1x DVI-D, 1x DisplayPort upstream, 1x DisplayPort downstream, 1x USB upstream, 2 x USB downstream - Częstotliwości odświeżania 31Bez punktów100 kHz, 59-61 Hz - Kable Komplet kabli zasilających i połączeniowych - Zgodny z standardem CE ( Medical Device Directive ) - Gwarancja producenta 60 miesięcy | TAK podać |  | Bez punktów |
| - Duplikator płyt CD/DVD wyników badań Bez punktów 1 kpl. |  |  |  |  |  |
| - 3. |  | Urządzenie zapewniające zautomatyzowane nagrywanie płyt CD i DVD z badaniami pacjentów. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Ilość nagrywarek CD/DVD , min. 2szt. | TAK podać |  | Bez punktów |
| - 5. |  | Automatyczny duplikator DVD/CD (1 szt.) przeznaczony do wykonywania płyt pacjenta o parametrach minimalnych: - Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt CD min. 30 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki) przy zastosowaniu dysków CD-R zalecanych przez producenta - Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt DVD min. 15 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki) przy zastosowaniu dysków CD-R zalecanych przez producenta - Tryby publikowania (liczba kopii) - Zewnętrzne wyjście min. 5 Nośników wydruku - Wydajność min. 50 Nośników wydruku - Tryb wsadowy min. 100 Nośników wydruku - Prędkość druku min. 60 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki), 40 nośników wydruku na godzinę (tryb wysokiej jakości) - Głowica drukująca Micro Piezo - Kierunek drukowania dwukierunkowo, Jednokierunkowo - Rozdzielczość drukowania 1.440 DPI x 720 DPI (tryb szybki), 1.440 DPI (tryb wysokiej jakości) - Konfiguracja dysz 180 dysz czarnych, 180 dysz na kolor Wkład atramentowy typ tuszu tusz Dye kolory Cyjan, Magenta, Żółty, Jasny cyjan, Jasna magenta, Czarny - Liczba kolorów 6 Napędy - Liczba napędów min. 2 - Szybkość zapisywania DVD-R 12 x, CD-R 40 x - Typy nośników wydruku CD-R, DVD-R, DVD+R, DVDB-R DL, DVD+R DL - Inne Przyłącza min. 1 szt. złącze USB 2.0 typu B - Kompatybilne systemy operacyjne Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP | TAK podać |  | Bez punktów |
| - 6. |  | Komputer dedykowany do pracy jako stacja archiwizacyjna, o parametrach minimalnych: - procesor czterordzeniowy o częstotliwości min.3.0GHz - pamięć RAM min. 8 GB - karta sieciowa LAN min. 1Gbps - karta dźwiękowa - karta graficzna - napęd DVD/RW - min. HDD 500 GB SSD - system operacyjny klasy min. Windows lub równoważny - monitor LCD min. 19" - klawiatura, mysz - zasilacz UPS dopasowany mocą do obsługi stacji diagnostycznej (min.750 VA) | TAK podać |  | Bez punktów |
| - . |  | Obsługa wielu nośników płyt CD i DVD. | TAK |  | Bez punktów |
| - 8. |  | Urządzenie posiada funkcję szybkiego testowania płyty przed nagraniem i/lub informuje o powstałym błędzie w trakcie nagrywania poprzez informację w interfejsie oraz odpowiedni nadruk na płycie. | TAK podać |  | Bez punktów |
| - 9. |  | Wbudowana drukarka umożliwiająca nadruk na płytach danych pacjenta i badania (zdefiniowanych w RIS i/lub w oprogramowaniu duplikatora). | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Oprogramowanie do obsługi Duplikatora płyt CD/DVD | X | X | Bez punktów |
| - 1. |  | Oprogramowanie do obsługi Duplikatora CD/DVD tego samego producenta co system RIS/WEB/PACS. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Program posiada interfejs użytkownika w języku polskim. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Program posiada panel pomocy kontekstowej w języku polskim. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Obsługa polskich znaków diakrytycznych. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Program działa na systemach operacyjnych w wersji 32 oraz 64 bitowych. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Program działa pod systematem min. Windows. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Program działa w oparciu o architekturę 64-bitową. | TAK |  | Bez punktów |
| - 2. |  | Program pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Program posiada zintegrowaną listę użytkowników z systemem RIS/PACS. | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Program integruje listę użytkowników z Active Directory. | TAK |  | Bez punktów |
| - 23. |  | Program wyświetla status robota m.in.: - czy oprogramowanie od robota jest aktywne, - czy robot jest aktywny, - stan tuszu w pojemniku | TAK podać |  | Bez punktów |
| - 2. |  | Podgląd stanu realizacji zleceń (kolejka) i możliwość zarządzaniem kolejką (wstrzymywanie, wznawianie, usuwanie). | TAK |  | Bez punktów |
| - . |  | Program pozwala na weryfikację poprawności nagrywanych płyt. | TAK |  | Bez punktów |
| - 2. |  | Program pozwala na jednoczesne przetwarzanie kilku zadań (w tym nagrywanie na 2 nagrywarkach). | TAK |  | Bez punktów |
| - 27. |  | Automatyczne odświeżanie listy dostępnych badań. | TAK |  | Bez punktów |
| - 28. |  | Oferowane oprogramowanie sterujące pracą duplikatora posiada: Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb | TAK podać (wymagane do złożenia na wezwanie Zamawiającego) |  | Bez punktów |
| - Serwery bazodanowe, sprzęt komputerowy |  |  |  |  | Bez punktów |
| - 1. |  | Serwer bazodanowy, obrazowy dla systemu archiwizacji 1 szt. Parametry minimalne: - Procesor czterordzeniowy o częstotliwości min. 2.0 GHz - Pamięć RAM min. 16GB - Przestrzeń obrazowa dla systemu operacyjnego min. 500GB - Przestrzeń obrazowa dla systemu archiwizacji min. 6TB z możliwością rozbudowy - Dyski twarde pracują w architekturze RAID5 - Interfejs sieciowy LAN min. 1Gbits/s - system operacyjny klasy min. Windows Server 2012 lub równoważny - Napęd optyczny CD/DVD - Klawiatura, mysz optyczna - Monitor LCD 19” | TAK podać |  | Bez punktów |
| - 2. |  | Szafa serwerowa min. 24U z oprzyrządowaniem wraz z urządzeniem dystrybucyjnym (switch/patchpanel) | TAK podać |  | Bez punktów |
| - 4. |  | UPS dobrany parametrami dla serwerów bazodanowych zapewniający potrzymanie systemu w przypadku awarii zasilania | TAK |  | Bez punktów |
|  |  | Stacja robocza dla systemu RIS 1 szt. | X | X | Bez punktów |
| - 5. |  | Komputer o minimalnych parametrach: - Procesor czterordzeniowy min 3.0 GHz lub równoważny, - Pamięć RAM min 4 GB, - Dysk twardy min. HDD 500 GB SSD, - LAN min. 1Gbit/s, - Nagrywarka CD/DVD, - Karta graficzna VGA, - System operacyjny klasy min. Windows lub równoważny, - Klawiatura i mysz komputerowa, - Monitor LCD min. 19“ | Tak podać |  | Bez punktów |
| - Gwarancja/Inne wymagania |  |  |  |  |  |
|  | Podłączenie i skonfigurowanie przez Wykonawcę udostępnionych przez Przychodnię urządzenia standardu DICOM do oferowanego systemu RIS/PACS. (dot. USG – 1 szt.) |  | TAK |  | Bez punktów |
|  | Wykonawca dokona pełnej instalacji dostarczonego sprzętu i oprogramowania, podłączenia urządzeń diagnostycznych oraz uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu. Zamawiający aktualnie użytkuje system rozliczeń producenta Kamsoft S.A. KSPPS. |  | TAK |  | Bez punktów |
|  | Proces wdrożenia przeprowadzony zostanie z uwzględnieniem: - instalacji i konfiguracji systemu, - konfiguracji bazy danych, - weryfikacji i modyfikacji dokumentów wynikowych –opisowych, - weryfikacji i modyfikacji dokumentów wynikowych –drukowanych |  | TAK podać |  | Bez punktów |
|  | Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia personelu ZDO w zakresie obsługi RIS/PACS. |  | TAK |  | Bez punktów |
|  | Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanego oprogramowania wchodzącego w skład Systemów PACS i RIS WEB, która liczona będzie od daty końcowego odbioru przedmiotu Zamówienia oraz min. 36 miesięczna na oferowany sprzęt komputerowy (serwery, stacje robocze, monitory, etc.). |  | TAK podać |  | 24 – 0 pkt. 36> – 5 pkt |
| a) | Zapewnienie zdalnego monitoringu bieżącego funkcjonowania systemu |  | TAK |  | Bez punktów |
| b) | Instalację aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowujących systemy do zmian ustawowych i wymogów jakie zamawiający musi spełniać np. w obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MZ itp.) w okresie nie dłuższym niż 30 dni od chwili ich wprowadzenia. |  | TAK |  | Bez punktów |
| c) | Zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w dni robocze 9-17 |  | TAK |  | Bez punktów |
| d) | Czas rozpoczęcia procedury usunięcia zgłoszonej awarii lub błędu krytycznego uniemożliwiającego korzystanie z podstawowych funkcji systemu – max. 24 godzin. Za błąd krytyczny uznane zostają awarie całkowicie uniemożliwiające prowadzenie diagnozy badań pacjentów w pracowniach diagnostycznych eksploatujących zainstalowany system PACS/RIS. |  | TAK podać |  | Bez punktów |
| e) | Czas usunięcia zgłoszonych usterek (błąd niekrytyczny, niedopracowanie aplikacji) nie blokujących podstawowej funkcjonalności systemu –maksymalnie 21 dni. Za błąd niekrytyczny uznane zostają usterki nie powodujące całkowitej blokady bieżącego funkcjonowania pracowni diagnostycznych eksploatujących zainstalowany system PACS/RIS |  | TAK podać |  | Bez punktów |
| f) | Doradztwo w zakresie rozbudowy przez Zamawiającego infrastruktury informatycznej systemu oraz instalowanie składników jego oprogramowania |  | TAK |  | Bez punktów |
|  | Przekazana przez Wykonawcę dokumentacja systemu musi być zgodna z dostarczoną wersją systemu. W przypadku wprowadzenia zmian w systemie w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanej dokumentacji użytkownika i administratora. |  | TAK |  | Bez punktów |
|  | Zamawiający ma prawo zażądać prezentacji oferowanych systemów w celu weryfikacji zapisów specyfikacji w ciągu 3 dni po otworzeniu ofert z możliwością wglądu przez innych uczestników przetargu. |  | TAK |  | Bez punktów |

…………………………………………………………………………………………………….

# Podpis osoby upoważnionej

# UWAGA:

- 1. 	Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji (zawarte w cenie oferty) i dostępne w oferowanym aparacie w chwili złożenia oferty.

- 2. 	Wszystkie wartości liczbowe muszą być podane w jednostkach zgodnych z podanymi w tabeli. Wartości liczbowe podane w innych jednostkach nie będą przeliczane. W przypadku parametrów ocenianych Wykonawca otrzyma 0 pkt, a w przypadku parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona.

- 3. 	Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- 4. 	Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w oryginalnych materiałach informacyjnych producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu; w języku angielskim, a w języku polskim w oryginale lub tłumaczeniu poświadczone za zgodność z oryginałem). Wykonawca musi w kolumnie PARAMETR OFEROWANY wskazać dokument i jego stronę potwierdzający deklarowany parametr, a na wezwanie zamawiającego dostarczyć dokument producenta z podkreśleniem wartości liczbowej i/lub tekstu potwierdzającego parametr/cechę.

- 5.	Na dzień składania oferty wymagane jest potwierdzenie parametrów, które podlegają ocenie. Pozostałe oświadczenia, potwierdzenia będą wymagane na wezwanie Zamawiającego po terminie składania ofert (wykonawca może ww. dokumenty dołączyć do składanej oferty).

- 6. 	W przypadku dwóch ofert, gdy wartość parametry jest taka sama obie oferty dostają maksymalną liczbę punktów za dany parametr.

- 7. 	W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta (Wykonawca będzie zobligowany do dostarczenia oryginalnego, wymaganego przez Zamawiającego, potwierdzenia producenta w wymaganym terminie). Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych przez wymóg wskazania parametru/cechy w aparacie demo (dotyczy aparatu do znieczuleń) lub pracującym na terenie Polski/EU.

Załącznik nr 1a SIWZ

TABELA WARUNKÓW SERWISU POGWARANCYJNEGO

PARAMETRY OCENIANE:

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametr oferowany | Ocena w punktach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba niezależnych podmiotów (spełniających wymogi Ustawy o wyrobach medycznych) mogących świadczyć usługę serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dla zaoferowanego modelu aparatu usytuowanych na terenie Polski. Podmiot musi mieć możliwość zapewnienia ciągłości dostaw części zamiennych | Tak, podać (nazwa i dane kontaktowe do podmiotów wymagane do złożenia na wezwanie Zamawiającego) |  | 1 podmiot – 0 pkt > 1 podmiot – 5 pkt |
|  | Możliwość zgłaszania usterki poprzez: a) wskazaną infolinię (czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00): b) drogą mailową i fax (24/7) c) drogą telefoniczną (komórka) do inż. serwisowego wskazanego w paszporcie (codziennie od godziny 8:00 do 20:00 + SMS 24/7) | Tak |  | a) i b) i c) – 1 pkt a) i b) – 0 pkt |
|  | Warunki serwisu pogwarancyjnego świadczone na podstawie umowy serwisowej (jednego z wariantów patrz punkty 4 - 6) | X | X | X |
| 3.1. | Czas reakcji serwisowej rozumianej jako podjęcie czynności serwisowych na miejscu instalacji i/lub za pomocą zdalnego serwisu (diagnostyka) | Tak, podać |  | 1 dzień roboczy – 1 pkt > 1 dzień roboczy – 0 pkt |
| 3.2. | Skuteczna naprawa nie wymagająca importu części zamiennych | Tak, podać |  | 3 dni robocze – 1 pkt. > 3 dni robocze – 0 pkt |
| 3.3. | Skuteczna naprawa wymagająca importu części zamiennych | Tak, podać |  | 5 dni robocze (w przypadku pełnej umowy serwisowej) – 1 pkt 5 dni robocze + czas akceptacji przez zamawiającego oferty na część zamienną – 1 pkt > 5 dni robocze – 0 pkt |
|  | Roczny koszt pełnej umowy serwisowej (z częściami zamiennymi, elementami zużywalnymi, przeglądami i robocizną) w pierwszych 4 latach po zakończeniu gwarancji podstawowej | Tak, podać wartość brutto |  | Wartość najniższa 10 pkt., wartość najwyższa 0 pkt. Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | Roczny koszt umowy serwisowej (bez części zamiennymi, z robocizną, obowiązkowymi przeglądami i elementami do przeglądów ) w pierwszych 4 latach po zakończeniu gwarancji podstawowej | Tak, podać wartość brutto |  | Wartość najniższa 5 pkt., wartość najwyższa 0 pkt. Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | Roczny koszt umowy serwisowej obejmującej tylko obowiązkowe przeglądy i elementy do przeglądów w pierwszych 4 latach po zakończeniu gwarancji podstawowej | Tak, podać wartość brutto |  | Wartość najniższa 5 pkt., wartość najwyższa 0 pkt. Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | Koszty wymiany lampy: | X | X | X |
| 7.1. | - cena jednostkowa (podać) | Tak, podać |  | Bez oceny punktowej |
| 7.2. | - długość gwarancji bez limitu skanów w miesiącach (podać) | Tak, podać |  | Bez oceny punktowej |
| 7.3. | - współczynnik ceny do długości gwarancji = cena jednostkowa/ długość gwarancji bez limitu skanów w miesiącach | Tak, podać |  | Wartość najniższa 10 pkt., wartość najwyższa 0 pkt. Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | Koszty wymiany detektora: | X | X | X |
| 8.1. | - cena jednostkowa (podać) | Tak, podać |  | Bez oceny punktowej |
| 8.2. | - długość gwarancji w miesiącach (podać) | Tak, podać |  | Bez oceny punktowej |
| 8.3. | - współczynnik ceny do długości gwarancji = cena jednostkowa/ długość gwarancji w miesiącach | Tak, podać |  | Wartość najniższa 10 pkt., wartość najwyższa 0 pkt. Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | Koszt 1 roboczogodziny | Tak, podać |  | Wartość najniższa 3 pkt., wartość najwyższa 0 pkt. Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | Zryczałtowany koszt dojazdu do szpitala | Tak, podać |  | Wartość najniższa 1 pkt., wartość najwyższa 0 pkt. Pośrednie proporcjonalnie* |

Wykonawca i/lub wykonawca i autoryzowany serwis producenta oświadcza, że ww. warunki i koszty serwisu pogwarancyjnego będą stabilne przez min. 4 lata po zakończeniu gwarancji podstawowej oraz, że na wezwanie zamawiającego podpisze Umowę serwisową na warunkach nie gorszych dla zamawiającego niż zadeklarowane w Tabeli.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

Podpis/-y osoby/-ób reprezentującej wykonawcę i autoryzowany serwis

*UWAGA: w przypadku jeżeli wykonawca nie posiada uprawnień autoryzowanego serwisu producenta urządzenia na terenie RP, dla ważności oświadczenia, wymagany dodatkowy podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu posiadającego uprawnienia do prowadzenia autoryzowanego serwisu producenta urządzenia na terenie RP (dołączyć autoryzację producenta).

Załącznik nr 1b SIWZ

TABELA OCENY PARAMETRU: Okres wyłączenia pracowni RTG

PARAMETRY OCENIANE:

Okres wyłączenia pracowni RTG na czas wymiany aparatu RTG

|  | Liczba dni wyłączenia pracowni RTG | Liczna przyznanych punktów |
| --- | --- | --- |
|  | 30 | 0 |
|  | 29 | 0,2 |
|  | 28 | 0,4 |
|  | 27 | 0,6 |
|  | 26 | 0,8 |
|  | 25 | 1,0 |
|  | 24 | 1,2 |
|  | 23 | 1,4 |
|  | 22 | 1,6 |
|  | 21 | 1,8 |
|  | 20 | 2,0 |
|  | 19 | 2,2 |
|  | 18 | 2,4 |
|  | 17 | 2,6 |
|  | 16 | 2,8 |
|  | 15 | 3,0 |