ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie o udzieleniu zamówienia pn. „Zakup sprzętu medycznego” w ramach projektu p.n.: „DOSTĘPNOŚĆ DLA PACJENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W MIEJSKIM OŚRODKU ZDROWIA W ZIELONCE” realizowanego w ramach Dostępność Plus dla zdrowia (POWR.05.02.00-00-0044/18), Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

1. Czy w pozycji nr 4 Zamawiający wymaga leżanki, w której wysokość jest regulowana elektrycznie czy hydraulicznie?

ODP: Zamawiający wymaga leżanek z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota.

2. Czy w pozycji nr 4 Zamawiający dopuści leżanki o regulacji wysokości hydraulicznie?

ODP: Zamawiający wymaga leżanek z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota.

3. Czy w pozycji nr 4 Zamawiający dopuści leżanki o regulacji wysokości elektrycznie oraz zakresie od 60 cm do 100 cm?

ODP: Zamawiający dopuści leżanki o regulacji wysokości elektrycznie w zakresie 60 cm do 100 cm.

4. Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści podnośnik o poniższych parametrach:

Podnośnik kąpielowo-transportowy do 150kg. Podnośniki do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów. model 620 przeznaczony dla pacjentów o wadze do 150 kg . Podnośniki działają automatycznie na pilota , wyposażone w wysokiej jakości siłowniki LINAK gwarantują płynne i bezproblemowe działanie Konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi. Modele wyposażone w kółka z blokadą . Rama jezdna jest ruchoma i umożliwia płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności. Podnośniki wyposażone w przycisk awaryjny. Zawieszka z zagłówkiem wykonana z trwałego materiału przepuszczającego wodę - szybkoschnący. Konstrukcja podnośników umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka. Trzy rodzaje nosideł: REGULAR(uniwersalne do zastosowania u większości pacjentów), COMFORT(z zagłówkiem), HYGIENIC(do stosowania w toalecie)

ODP: Zamawiający dopuści podnośnik podłogowy minimum do 160 kg i więcej.

5. Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści podnośnik o poniższych parametrach:

Podnośnik kąpielowo-transportowy do 175kg.  Podnośniki do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów. model 625 przeznaczony dla pacjentów o wadze do 175 kg . Podnośniki działają automatycznie na pilota , wyposażone w wysokiej jakości siłowniki LINAK gwarantują płynne i bezproblemowe działanie. Konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi. Modele wyposażone w kółka z blokadą .

Rama jezdna jest ruchoma i umożliwia płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności. Podnośniki wyposażone w przycisk awaryjny. Zawieszka z zagłówkiem wykonana z trwałego materiału przepuszczającego wodę - szybkoschnący. Konstrukcja podnośników umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka ale również z pozycji podłogi.

Trzy rodzaje nosideł: REGULAR(uniwersalne do zastosowania u większości pacjentów),

COMFORT(z zagłówkiem), HYGIENIC(do stosowania w toalecie).

ODP: Tak, Zamawiający dopuści podnośnik podłogowy o wskazanych parametrach.

6. Czy Zamawiający w poz. 1 wymaga dostarczenia wraz z podnośnikiem 3 nosideł?

ODP: Tak, nosidła powinny znajdować się w wyposażeniu podnośnika.

7. Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści wagę bez możliwość podłączenia wagi bezpośrednio do drukarki (preferowana bezprzewodowa transmisja danych) oraz funkcje – automatyczne wyłączanie, przełączanie zakresu ważenia.

ODP: Nie, zamawiający nie dopuści wagi bez możliwości podłączenia jej bezpośrednio do drukarki.

8. Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 wagę WM300P1 90X90G o poniższych parametrach:

ODP: Zamawiający dopuści wagę  o wymiarach podjazdu min. 90 cm x 90 cm.

9. Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 60 dni od daty podpisania umowy?

ODP: Nie, zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy do 60 dni od daty podpisania umowy.

10. Podnośnik podłogowy elektryczny – 2 szt.

Prosimy o dopuszczenie zakresu podnoszenia od 63 cm do 165 cm lub prosimy o dopuszczenie zakresu podnoszenia od 57 cm do 180 cm

ODP: Tak, zamawiający dopuści podnośnik podłogowy z zakresem podnoszenia od 57 cm do 180 cm.

11. Prosimy o potwierdzenie czy zmiana rozstawienia ramion jezdnych ma się odbywać

manualnie (regulacja nożna) czy elektrycznie (za pomocą siłownika - sterowania z pilota)?

ODP: Zmiana rozstawienia ramion jezdnych powinna odbywać się elektrycznie.

12. Czy można składać oferty częściowe?

ODP: Nie, Zamawiający wymaga złożenia oferty, w której dostarczenie pełnego asortymentu sprzętu objętego zapytaniem.

13. Dotyczy pozycji 1. Podnośnik podłogowy elektryczny - 2szt.

Po zapoznaniu się z parametrami technicznymi i przeanalizowaniu ich pragniemy poinformować Zamawiającego, że opisany podnośnik – model: SITO, producenta: MEYRA – został wycofany z produkcji około 2 lata temu -  nie jest i nie będzie on już dostępny. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności podnośnik elektryczny o parametrach:

- obciążenie max. 150kg,

- zakres regulacji wysokości ramienia: od 72,8 do 174 cm (umożliwia podnoszenie również z podłogi),

- ruchoma rama jezdna z płynną regulacją rozstawu,

- wyposażony w koła z blokadą,

- wyposażony w siłownik LINAK wraz z systemem sterującym,

- wyłącznik bezpieczeństwa (przycisk awaryjny),

- pojemny akumulator pozwalający na ~40 podniesień,

- sterowanie pilotem,

- łatwe i szybkie składanie urządzenia bez użycia narzędzi,

- dostępny z trzema rodzajami nosideł (Comfort / Regular / Hygenic)

- instrukcja obsługi w języku polskim.

ODP: Zamawiający dopuści podnośnik podłogowy minimum do 160 Kg i więcej.

14. Dotyczy pozycji 1. Podnośnik podłogowy elektryczny - 2szt.

Po zapoznaniu się z parametrami technicznymi i przeanalizowaniu ich pragniemy poinformować Zamawiającego, że opisany podnośnik – model: SITO, producenta: MEYRA – został wycofany z produkcji około 2 lata temu -  nie jest  i nie będzie on już dostępny. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności podnośnik elektryczny o parametrach:

- obciążenie max. 175kg,

- zakres regulacji wysokości ramienia: od 76,6 do 184 cm (umożliwia podnoszenie również z podłogi)

- ruchoma rama jezdna z płynną regulacją rozstawu,

- wyposażony w koła z blokadą,

- wyposażony w siłownik LINAK wraz z systemem sterującym,

- wyłącznik bezpieczeństwa (przycisk awaryjny),

- pojemny akumulator pozwalający na ~40 podniesień,

- sterowanie pilotem,

- łatwe i szybkie składanie urządzenia bez użycia narzędzi,

- dostępny z trzema rodzajami nosideł (Comfort / Regular / Hygenic)

- instrukcja obsługi w języku polskim.

ODP: Tak, Zamawiający dopuści podnośnik podłogowy o wskazanych parametrach.

15. Dotyczy pozycji 4. Leżanka elektryczna – kozetka z elektryczną regulacją wysokości - 12szt.

Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie, czy wymaga kozetek z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota, czy hydrauliczną regulacją wysokości za pomocą dźwigni nożnej?

ODP: Zamawiający wymaga leżanek z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota.

Zamawiający w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia wyżej wskazanych odpowiedzi w treści składanych ofert zmienia wyznaczony w pkt. 8.2.b zaproszenia do złożenia termin składania ofert na dzień 06 października 2021 r. do godz. 10.00.