Załącznik nr 7

Parametry oferowanego unitu stomatologicznego

Oferujemy unit stomatologiczny (2 szt): nazwa producenta………………., typ/model…………………..

posiadający co najmniej następujące parametry techniczne:

|  | UNIT STOMATOLOGICZNY (2 szt.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | PARAMETR TECHNICZNY | WYMAGANE | OFEROWANE (TAK/NIE) |
| 1.0 | KONSOLA LEKARZA (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: min.45cm) Z RĘKAWAMI OD GÓRY WYPOSAŻONA W 5 INSTRUMENTÓW: | TAK |  |
| 1.1 | moduł trójdrożnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji | TAK |  |
| 1.2 | moduł turbinowy ze światłem | TAK |  |
| 1.3 | moduł skalera piezoelektrycznego ze światłem standard gwintu (EMS) + min. 3 ostrza |  |  |
| 1.4 | moduł bezszczotkowego mikrosilnika ze światłem LED z płynną regulacją obrotów: min. 100-40 000 obr./min, minimalna moc 3 Ncm | TAK |  |
| 1.5 | moduł diodowej lampy polimeryzacyjnej z możliwością regulacji mocy i kształtu rękojeści | TAK |  |
| 1.6 | hamulce rękawów | TAK |  |
| 1.7 | odłączalne rękawy instrumentów | TAK |  |
| 1.8 | aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe | TAK |  |
| 1.9 | przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą | TAK |  |
| 1.10 | mechaniczny hamulec konsoli lekarza | TAK |  |
| 1.11 | obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza, możliwie duży rozmiar min. 25x35 cm | TAK |  |
| 2.0 | DOTYKOWY WYŚWIETLACZ/PANEL STEROWANIA OBSŁUGUJĄCY ITP.: | TAK |  |
| 2.1 | możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokłądnościa: 1% – turbina i skaler, 10 obr./min – mikrosilnik; zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy) | TAK |  |
| 2.2 | funkcja endo – automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% | TAK |  |
| 2.3 | włącznik/wyłącznik światła w końcówkach | TAK |  |
| 2.4 | napełnianie kubka pacjenta oraz spłukiwanie misy spluwaczki | TAK |  |
| 2.5 | możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (itp. Sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.) | TAK |  |
| 2.6 | włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej | TAK |  |
| 2.7 | sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie) | TAK |  |
| 2.8 | możliwość programowania po 4 pozycje pracy dla 4 różnych użytkowników; wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej, ratunkowej | TAK |  |
| 2.9 | zintegrowany negatoskop |  |  |
| 3.0 | ELEKTROMECHANICZNY FOTEL DENTYSTYCZNY (zakres ruchu min.: 40-80 cm, udźwig min.; 180 kg): | TAK |  |
| 3.1 | BLOKU SPLUWACZKI ZAWIESZONY NA FOTELU PACJENTA | TAK |  |
| 3.2 | zagłówek z blokadą pneumatyczną (praca w 3 płaszczyznach) | TAK |  |
| 3.3 | zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia | TAK |  |
| 3.4 | wychylany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej) | TAK |  |
| 3.5 | włączanie i wyłączanie pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela | TAK |  |
| 3.6 | lewy podłokietnik | TAK |  |
| 3.7 | bezszwowa tapicerka (do wyboru spośród min. 10 próbek) | TAK |  |
| 4.0 | LEDOWA LAMPA POLA OŚWIETLENIA PRACY (temperatura barwowa: zimna~5600K): | TAK |  |
| 4.1 | płynna regulacja natężenia światłą od 5 000 do 50 000 luksów | TAK |  |
| 4.2 | praca głowicy w 3 płaszczyznach | TAK |  |
| 4.3 | bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia) | TAK |  |
| 5.0 | BLOK SPLUWACZKI ZAWIESZONY NA FOTELU PACJENTA WYPOSAŻONY W CERAMICZNMĄ, RĘCZNIE ODCHYLANĄ, ZDEJMOWANĄ MISĘ Z MOŻLIWOŚCIĄ OBROTU W KIERUNKU PACJENTA (ZAKRES RUCHU min. 250°): | TAK |  |
| 5.1 | wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów) | TAK |  |
| 5.2 | konsola asystencka z podwójnym ramieniem wyposażona w panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i jedno wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3) | TAK |  |
| 5.3 | system ssący suchy ze zintegrowanym (wbudowanym) separatorem amalgamatu z wymiennym, otwieranym zbiornikiem odpadów, połączony z misą splauwaczki | TAK |  |
| 6.0 | WYPOSAZENIE DODATKOWE: | TAK |  |
| 6.1 | Krzesełko lekarsko-asystenckie w kolorze tapicerki identycznej jak fotel pacjenta | TAK |  |
| 6.2 | turbina ze światłem (moc min. 20W, ceramiczne łożyska) – 1 sztuka | TAK |  |
| 6.3 | szybkozłączka do oferowanej turbiny – 1 sztuka | TAK |  |
| 6.4 | kątnica 1:1 ze światłem – 1 sztuka | TAK |  |
|  | CENA UNITU za 2 sztuki | ……………………….…zł. brutto (z VAT ) (słownie: ………………………..zł.) za 2 sztuki |  |
| Oferujemy Kompresor (2 szt.) nazwa producenta………………., typ/model………………….. |  |  |  |
|  | KOMPRESOR |  |  |
| L.P. | PARAMETR TECHNICZNY | WYMAGANE | OFEROWANE (TAK/NIE) |
|  | kompresor z osuszaczem powietrza | TAK |  |
|  | maksymalne wymiary (WxDxH): 65x45x70cm | TAK |  |
|  | zbiornik min.10L | TAK |  |
|  | wydajność 60 l/min | TAK |  |
|  | w obudowie wygłuszającej | TAK |  |
|  | CENA KOMPRESORA za 2 sztuki | ……………………….…zł. brutto (z VAT ) (słownie: ………………………..zł.) za 2 sztuki |  |
| Oferujemy pompę ssącą (2 szt.) nazwa producenta………………., typ/model………………….. |  |  |  |
|  | POMPA SSĄCA |  |  |
| L.P. | PARAMETR TECHNICZNY | WYMAGANE | OFEROWANE (TAK/NIE) |
|  | Dostosowana do systemu ssącego mokrego | TAK |  |
|  | maksymalne wymiary (WxDxH): 35x35x55cm | TAK |  |
|  | Dostosowana do odpływu do kanalizacji na wysokości min. 25cm od podłoża | TAK |  |
|  | wydajność min. 250 l/min | TAK |  |
|  | Współpraca z funkcją „stop ssanie” – włączanie i wyłączanie pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela | TAK |  |
|  | CENA pompy ssącej - za 2 sztuki | ……………………….…zł. brutto (z VAT ) (słownie: ………………………..zł.) za 2 sztuki |  |